## GQ.LA.F.01
[9 empty] | GQ.LA.F.01 | V 1.0
REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
TOMA DE DATOS DE CALIBRACION DE: BALANZAS | [7 empty] | Fecha: | CBA- | 2014-09-05
|  |  | UPB |  | NOMBRE: | Luis Paz Soldán
RESULTADO DE MEDICION |  |  |  |  | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN |  |  |  |  | VALOR NOMINAL DE MEDICION
V.N = |  |  | g |  | BALANZA SHIMADZU AUW-220 |  | QMCA-00283
V.m = |  | ± | 0 |  | ALCANCE DE LA MEDICIÓN |  | 0-220 | g |  | 1 | g
[5 empty] | INTERVALO DE MEDICION |  | 0-100 | g
[5 empty] | RESOLUCIÓN |  | 0.0001 | g
K = | 2 |  |  |  | CLASE DEL INSTRUMENTO |  |  |  |  | CONDICIONES AMBIENTALES
| 95.45% |  |  |  | EXACTITUD DEL INSTRUMENTO
[7 empty] | 0.0001 | Lectura |  | TEMPERATURA |  | 10-30 °C
TOLERANCIA DEL PROCESO
[10 empty] | HR | < 90 %
DATOS DEL PATRÓN
[5 empty] | PUNTOS CALIBRADOS |  | DESVIACIÓN | mg (unidad) | U
[5 empty] | 1 | g | 0.00659 |  | 0.003
[5 empty] | 10 | g | -0.05693 |  | 0.008
[5 empty] | 20 | g | -0.0003 |  | 0.012
[5 empty] | 50 | g | -0.10541 |  | 0.02
[5 empty] | 100 | g | 0.04822 |  | 0.0282
ITEM | V.N |  | UNIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 |  | g
CALCULAR EL VALOR VERDADERO DE LA MEDICION, ERROR DE MEDICION Y LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE LA MEDICIÓN U
X |  |  |  |  | s |  |  |  | Uc |  |  |  |  | N = | 10
Em |  |  |  |  | t |  |  |  | U |  |  |  |  | (Xi-X) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ep |  |  |  |  | K |  |  |  | Factor de confianza |  |  |  |  | (Xi-X)^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vm |  |  |  |  | UA |  |  |  | Conformidad |  |  |  |  | sum (Xi-X)^2/(N-1) | 0
Vmax |  |  |  |  | UB1 | [8 empty] | s = | 0
Vmin |  |  |  |  | UB2 | [9 empty] | Criterio de chauvenet´s

## Linealidad
RESULTADO DE LA CALIBRACION |  |  | UPB | CBA- | 2014-09-05
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
BALANZA SHIMADZU AUW-220 |  | QMCA-00283
ALCANCE DE LA MEDICIÓN |  | 0- 220 | g
INTERVALO DE MEDICION |  | 0-100 | g
RESOLUCIÓN |  | 0.0001 | g
Valor Nominal / g | Valor medido / g | Error medido / mg | U expandida/ mg
1 | 1 | -0.03 | 0.097025
10 | 10.0001 | -0.09 | 0.10081
20 | 20.0001 | -0.11 | 0.11446
50 | 50.0001 | -0.11 | 0.11258
100 | 100 | -0.02 | 0.22334
ETIQUETA DE CALIBRACION
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
| BALANZA SHIMADZU AUW-220 |  | QMCA-00283
| ALCANCE DE LA MEDICIÓN |  | 0- 220
| INTERVALO DE MEDICION |  | 0-100
| RESOLUCIÓN |  | 0.0001
| FECHA DE CALIBRACIÓN |  | 2014-09-05
| FECHA DE PROXIMA CALIBRACIÓN |  | 2015-03-08
RESULTADO DE CALIBRACION:
|  | APROBADO | RECHAZADO